# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影设备（DR） | 1、功能及基本商务要求 1.1、所招设备为医用X射线摄影系统，采用一块无线移动平板探测器和一块固定式平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 1.2、为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商（提供产品注册证或第三方出具的产品检测报告） 2、主要技术规格和要求 2.1 X线球管及支架系统 2.1.1、一体化落地式双立柱机械结构，非独立地轨设计（提供产品注册证或第三方出具的产品检测报告） 2.1.2、大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm 2.1.3、阳极热容量≥300KHU（提供产品注册证或第三方出具的产品检测报告） 2.1.4、阳极转速≥2700rpm 2.1.4、球管绕垂直轴旋转≥-90º— +180º 2.1.5、球管绕水平轴旋转≥±120º 2.1.6、系统沿摄影床纵向移动距离≥2400mm（提供产品注册证或第三方出具的产品检测报告） 2.2、高压发生器 2.2.1、标称输出功率≥50KW 2.2.2、逆变频率≥200kHz 2.2.3、千伏范围:40—150KV 2.2.4、APR功能及手动调节设置 2.2.5、曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s 2.2.6、最大输出电流≥630mA 2.2.7、最大电流时间积≥980mAs 2.2.8、具备曝光保护及关机保护功能（提供能证明该功能的证书或检测报告） 2.3、平板探测器 2.3.1 、探测器数量：2套 2.3.2、探测器尺寸≥410mm×410mm 2.3.3、像素尺寸≤139um 2.3.4、采集灰阶度≥16bits 2.3.5、空间分辨率≥3.6lp/mm 2.3.6、采集距阵≥3000×3000 2.3.7、平板探测器与整机品牌一致 2.3.8、具备噪声消除功能（提供能证明该功能的证书或检测报告） 2.4、胸片架 2.4.1、摄影台垂直移动范围≥1380mm 2.4.2、探测器中心的标线距地最低≤370mm 2.4.3、滤线栅栅密度≥103L/inch 2.4.4、儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除 2.5、固定摄影床 2.5.1、配备固定式摄影床，非移动式 2.5.2、床面高度≤670mm 2.5.3、四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm 2.5.4、滤线器纵向范围≥540mm 2.5.6、儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除 2.5.7、床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁，非内踢式 2.5.8、床面板下表面至平板探测器接收面距离≤70mm 2.6、近台触控屏 2.6.1、具备近台操控彩色触摸屏 2.6.2、屏幕尺寸≥8英寸 2.6.3、屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 2.6.4、可显示患者的详细登记信息 2.6.5、可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） 2.6.6、可调整部位选择 2.6.7、显示摆位图示化引导提示 2.6.8、具备患者体型选择 2.6.9、可以显示SID数值 2.6.10、具有摄影后图像显示功能（提供能证明该功能的界面照片或检测报告或技术白皮书） 2.7、图像采集工作站 2.7.1、windows 7或以上操作系统 CPU：Intel 酷睿处理器 (双核, 3MB, 3.7GHz) 2.7.2、内存：≥4GB 硬盘：≥1T 光驱：DVD刻录 2.7.3、系统接口：USB接口、1000MB网络接口、DVI/HDMI显示输出接口 2.7.4、显示器：23吋单色医学专用液晶显示器，分辨率：≥1920×1080 2.7.5、操作界面语言采用中文设计 2.7.6、高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 2.7.7、为保证数据统一性，设备应具备打印的胶片能显示详细曝光参数等功能，提供能证明具备采集软件与胶片打印同步功能的证书或检测报告 2.7.8、为提高工作效率，软件采集系统中诊断报告应具有多种模块，提供能证明具备该功能的证书或检测报告 2.7.9、为保证客户都能达到最佳观片效果，实现开放式调整图像亮度、对比度等，设备应具有开放式曲线调节功能，提供能证明具备该功能的证书或检测报告 2.7.10、具有图像放大及漫游功能 2.7.11、具有曝光参数记录和显示功能 2.7.12、具有边缘增强功能 2.7.13、具有窗宽窗位调节功能 2.7.14、具有图象翻转及旋转功能 2.7.15、具有图像正负像翻转功能 2.7.16、具有图像标注功能 2.7.17、具有DICOM图像导出存储功能 2.7.18、具有病人登记，信息管理功能 2.7.19、具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能 2.7.20、支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS 2.7.21、具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 2.7.22、具有DAP剂量面积乘积显示功能（需提供软件著作权证书证明） 2.7.23、具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家 2.7.24、支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助 3、干式胶片打印机1台 | 套 | 1 |  |
| 2 | 便携式彩色B超 | 一．产品用途及说明 适合腹部、妇科、产科、浅表组织（乳腺）与小器官、外周血管、泌尿系统、儿科等应用。 二、主要规格及系统概述： 1、便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统主机 2、显示器大小≥15英寸彩色液晶无闪烁专用显示器，翻盖式外观 3、具备中文输入功能 4、探头规格： 凸阵探头频率：基波五变频，2.0-5.0MHz（出具基波五变频证明照片） 线阵探头频率：基波五变频，5.0-12.0MHz（出具基波五变频证明照片） 5、线阵探头阵元数≥192阵元 - 主机必须具备内置双探头插座，全激活（非外接插座），同时接双探头，通过键盘电子切换，支持热拔插。 7、实时全域动态聚焦，可变孔径 8、显示模式: B、2B、4B、 9、灰阶数：256 10、凸阵探头最大显示深度≥30cm 11、动态范围：30～180dB，每步进≤ 4dB可视可调节（提供最大值和相邻步进≤4 dB的图片证明） 12、B/C分屏同步显示功能 13、内置实时三维软件，接探头即可激活使用。 14、成像模式：反向脉冲谐波成像 拓展脉冲成像，拓宽角度成像 15、梯形成像，实时三同步 16、电影回放≥2000帧（出具证明照片） 17、一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、流速比等）妇科、产科测量：具有妇科、产科应用软件 18、多普勒测量血流测量与分析：自动多普勒测量、分析及自动校正等 19. 多普勒取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至38mm，分级可调（提供最大及最小证明图片） 20. 图像管理与记录装置 彩色血流、频谱、二维等电影回放功能,能对电影回放起止点任意编辑，可对一个电影回放中任意两点间的片段进行摘取保存;支持动、静态储存及回放实时存储，存储硬盘≥250G 21.接口：USB接口、S视频、AV接口、VGA接口、DICOM 3.0接口等。 22.频谱多普勒频率 23.彩色多普勒 23.1显示方式： 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示；二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 23.2彩色优先：多级选择 24.超声功率输出调节：≥40级 25．内置大容量锂电池，断电后可工作≥2小时。 26.配置：腹部大探头一只，线阵探头探头一只。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 便携式心电图机 | 1.1.导心电波形能打印于卷纸和折叠的热敏纸； 1.1.起搏器采样率≥16,000Hz； 1.3.自动检测起搏器工作状态； 1.4.电压分辨率≥1uV； 1.5.模数转换≥24位； 1.6.Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 1.7.开机出波形时间≤5秒； 1.8.内置存储容量≥800份； 1.9.电池单次充电可供打印≥500份报告； 1.10.屏幕可预览完整的心电图报告； 1.11.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 1.11.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 1.13.可支持条形码扫描枪接收患者； 1.14.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 1.15.波形增益：1.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 1.16.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 1.17.心电放大器：直流耦合； 1.18.走纸速度：5, 11.5, 25 & 50 mm/s； 1.19.重量≤1.2Kg。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 自动体外除颤仪 | 1、基本要求：双相指数截断（BTE）技术，最大除颤能量360J，具有体外同步/非同步除颤、AED、心电监测功能； 2、主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，主机含电池重量≤6.2kg； 3、除颤能量：能量1-360J，可通过能量选择旋转按钮一步选择指定能量，可选能量不低于12档。 4、AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式，具有支持能量选择、充电、放电功能； 5、除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯； 6、体外起搏模式； 7、标配心电（ECG)监护功能及配件。 8、可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次。 9、防尘防水等级≥IP54。 10、须具备USB接口。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 连体式牙科综合治疗台 | 1、整机基础技术参数 1.1 额定电压：交流AC220-240V； 1.2 频率：50Hz； 输入功率：800VA； 1.3 供气压力范围 0.55—0.75Mpa, 流量>50L/min； 1.4 水源水压范围 0.25—0.50Mpa, 流量≥2.5L/min； 1.5 环境温度10℃—40℃； 1.6相对湿度 30% - 80%； 2、智能感应防树脂固化口腔灯 2.1 4孔感应LED灯，感应无级调光，灯光防眩晕设计，专业护眼； 2.2 照明强度8000-25000 LUX；显色指数Ra>90； 2.3 灯光颜色调节，黄光/混光/白光； 2.4 电源为AC 12-24V； 3、智能控制系统 3.1 故障报警：设备内电磁阀出现断路或短路现象会发出报警提示音； 3.2 紧急制动安全装置：配备紧急制动开关，按下制动按钮，可马上切断整机的电源； 4、综合治疗椅 4.1 高度可调范围：最低：＜420mm，最高：＞700mm； 4.2 底座使用高强度12mm厚A3冷轧钢板制作而成，坚固耐用； 4.3 采用环保PU皮垫，防霉防菌，易于清洁消毒； 4.4 上下升降牙椅平缓、舒适； 4.5 尺寸：总长约1955mm*总宽约965mm；座垫靠背最宽：约620mm； 4.6单扶手方便承托手部，方便老人或行动不便患者； 4.7整体采用金属材质骨架和底座,座椅最大承重范围≤180KG； 4.8 使用年限：≥10年； 5、器械盘 5.1 下挂式器械盘：整体采用ABS注塑工艺，大面积的工具台面能够放置更多治疗时所需的器具； 5.2 工具台面：长度：约70.5cm，宽度：约32cm；配置一把不锈钢手柄三用枪； 5.3 大卡位挂位设计，更方便手机放入挂架，可有效防止摔机； 5.4 独立水气控制系统 双重工艺处理：两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰， 5.5 多功能按键面板，控制病人椅运动、冲痰供水、观片灯、口腔灯等功能； 6、机箱体 6.1 可旋转痰盂，方便病人吐痰，仿瓷材质可拆卸更方便清洁； 6.2 箱体外壳使用ABS工程塑料材料，美观耐用，保持干净整洁机内环境； 6.3 连接头受力小，重量轻，牙椅稳定性强； 6.4 水气电独立分离布局，结构清晰，箱体侧门易打开，便于维修； 6.5 配置漱口水加热系统水温40℃±5℃；配备净水系统； 6.6 冲痰管出水口高出痰盂，符合ISO和药监局标准； 6.7 配置独立强吸系统和弱吸系统； 6.8 600ml储水瓶，加粗瓶口设计，更耐用，加大瓶口方便灌装纯净水； 6.9 自动恒温热水器（24V/80W）； 6.10 配备优质水气管线，管壁更厚，优异的回弹性，耐高温高压，抗冻能力强，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，有效使用长达八到十年； 6.11 配置USB充电接口； 7、多功能脚踏 7.1 在满足医生长时间连续工作舒适度的同时，融入多项牙椅控制功能，降低双手因触摸设备而被污染的机率，提升工作效率； 7.2 手机工作状态控制，手机水独立控制，座椅升降控制，靠背俯仰控制，口腔灯开关，水杯供水； 8、多功能助手副控盘 8.1 配置一把不锈钢手柄三用枪；配置一套强吸手柄和弱吸手柄； 8.2 配置多功能助手控制面板，包括：冲痰盂控制按键，供水控制按键，水杯加热按键，口腔灯开关按键，治疗椅向上向下运动按键，治疗椅靠背向上向下运动按键，复位键； 9、地箱 9.1 封闭电源：结构清晰，按照欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压； 9.2 自动泄压，延长管道寿命； 9.3 防潮防溅，防电磁干扰，提高整机供电耐用性； 9.4 内置地箱设计，水气电单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生； 10、医生椅 10.1 配置人体工程学造型医生座椅，可进行椅子升降调节； 10.2脚轮采用静音大轮，结实耐用不易断裂卡轮； 10.3座椅升降范围：490mm-610mm | 1 | 套 |  |
| 6 | 办公桌椅 | 办公桌：1.4m*0.7m*0.75m红胡桃色、实木 办公椅：黑色真皮，橡木 | 10 | 套 |  |
| 7 | 文件柜 | 铁制，五节柜2030mm*850mm*360mm，厚度1.0mm | 10 | 组 |  |
| 8 | 医用普通病床（含医用护理床头柜） | (一)1.规格要求： 1.1.床总长 2150mm; 1.2.床总宽 1000mm; 1.3.床高(地面至床面高)500m： 2.结构及材质： 2.1.床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型：便于透气，兼有防化功能，整体承载力度高，造型美观，坚固耐用。 2.2.可拆卸式床头尾板，PP工程塑料整体吹塑成型，有锁定装置，特殊情况时方便拆卸抢救病人。 2.3，整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈， 2.4. 一体式铝合金折叠式护栏，六根铝合金竖立横杆；护栏高(床面至护栏上部)≦40mm。 2.5.直径125m静音脚轮。 3.功能： 3.1. 背部上升≥70°；膝部上升≥45°。 3.2.过摇保护型手柄，不易损坏，延长使用寿命。 3.3.有防止床垫滑动装置。 3.3.刹车采用对角锁刹车装置。 3.4.床头卡高置(取床尾板最高位置，便于观察)。 (二)配套产品(与病床必须为同一品牌) 1. 推拉式桌板： 1.1.采用PE树脂制品，耐药性、便于清洁： 1.2.不用时可挂放在床头尾板 2.两侧自带可收藏式毛巾架 3.双面床垫： 3.1.外形规格尺寸与相应病床配套： 床垫总长≤1980mm； 床热总宽≤890mm; 床垫高≤100mm； 3.2.表面采用为纯棉绿帆布或防滑防水布。 3.3.高温灭菌、不变形、有弹性、无刺激异味、防水透 气。 4、ABS床头柜 规格：480mm*480mm*760mm 产品配置： 4.1柜面为ABS材质，柜体高强度ABS材料注塑成形， 柜门采用吹型工艺，一次成形。防腐，易清洗。 4.2.带有抽拉式餐桌板，配置一抽屉， 一储物柜。 4.3.柜面两侧设有毛中架。 | 9 | 套 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌、型号（或规格）与参数，保证原厂正品供货。 2、质保期：自验收合格之日起2年（参数中如有明确要求的按参数中要求执行）。 3、本项目招标文件中若有要求提供证明资料（例如检测报告、截图等）均在合同签订后供货前提供，若中标人未在招标文件要求的期限内提供招标文件中要求的证明资料或中标人提供的证明资料不能完全符合招标文件要求，招标人有权报监管部门并追究违约责任。招标人有权邀请专家参与验收，若验收不合格由中标人承担相关检测费、试验费及验收费用。 |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。